附件2

手术激光能量平台主要参数及配置要求

一、主要功能：

- 激光用于泌尿外科，适用于泌尿系结石的治疗。

- 激光用于泌尿外科，适用于良性前列腺增生的治疗。

- 激光可以连续输出和脉冲输出两种输出方式。

- 进行碎石时，可采用脉冲输出模式，进行高效粉末化碎石。

- 脉冲模式下碎石时，最大输出功率不小于55W。

- 操作系统：在碎石的操作界面下，激光可同屏设置脉冲模式和连续模式分别进行碎石、止血，通过左右脚踏分别控制输出。

- 可通过脚踏开关和屏幕按键控制激光的待机或出光状态。

- 左右脚踏可分别控制预设的两组不同参数的输出，方便手术中进行快速切换。

- 具有光纤自动识别功能，能自动识别光纤的参数信息。

- 10. 光纤口遮板就有感应功能，可实现自动开启和自动关闭功能。

- 11. 设备结构组成中不限定适配使用的光纤（或导光系统）具体型号，光纤应为开放式使用。

- 12. 激光设备的光纤连接口位于设备正面，以方便手术中插拔光纤。

- 13. 激光器使用统计：具有统计激光器出厂以来总出光时间功能。

- 14. 激光状态监控：具有实时监测激光器温度功能。

- 15. 每次使用统计：具有统计每次使用时总能量输出和每次总出光时间记录功能。

- 16. 具有自定义参数设置，并保存治疗参数的功能。

- 17. 有三档脉冲宽度可供选择。

- 18. 具有故障报警及自动停止输出功能，当功率异常、超温时，将自动停止输出，并显示故障信息。

- 19. 激光器应为自主研发，而非采购国外激光器。

- 20. 配置的电子内窥镜图像处理器需具备以下功能：

- 20.1. HDMI 设置： 操作菜单界面可以实现当前图像分辨率的选择以及长宽比

- 20.2. 亮度调节： 0-5 档连续可调

- 20.3. 术中实时数据信息存储且存储容量≥ 1TB，主机包含USB1、USB2、 SD三个接口

- 20.4.窥镜选择：支持16万摄像头、64万摄像头、100万摄像头、200万摄像头切换

- 20.5. 温度监测功能：连接配套的电子内窥镜可以实时查看温度数值

- 20.6. 内置手术时长精准计时器，实时掌控手术进度，确保高效与安全并重

- 20.7. 主机图像3种显示风格且包含3档缩放功能可自由切换

- 21.硬性电子膀胱肾盂镜要求：

- 成人款要求：工作长度：430mm，最小器械通道内径：≥5Fr ，头端尺寸：8/9.8Fr

- 小儿款要求：工作长度：430mm，最小器械通道内径：≥4Fr ，头端尺寸：6/7.5Fr
21.1.视场角：≥120° ，视向角：12°，景深：2-50mm

- 21.2. 金属材料：金属材料的化学成分符合GB/T 14975-2012《结构用不锈钢无缝钢管》的要求，镜体高刚度，低挠度，挠度≤70

- 21.3. 线缆接头采用金手指（扁平口）热插拔设计，保证信号传输更稳定，兼容性更强，有效防止因松动或变形导致的黑屏、闪屏等接触不良问题

- 21.4.镜头前端集成温度传感器，可以实时监测腔内温度

- 21.5. 图像色彩还原能力≥4级，且LED显光源显色指数≥90 
21.6. 镜子内嵌方向传感器，实时显示或调整图像方位

- 21.7. 边缘角分辨力（Wp的90%视场处）不低于中心角分辨力的90%

二、技术参数：

- 激光波长：1800nm-2200nm

- 输出方式：脉冲激光输出和连续激光输出

- 激光模式：多模

- 连续输出最大功率：≥65W

- 连续输出功率设置步进：1W

- 连续输出最小功率：≤3W

- 脉冲输出峰值功率：≥500W

- 脉冲输出最小功率：≤2W

- 最大脉冲能量：≥6J

- 10. 最小脉冲能量：≤0.03J

- 11. 最大脉冲频率：≥2000Hz

- 12. 最大脉冲宽度：≥40ms

- 13. 脉冲宽度调节档位：3档可调（短脉宽、中脉宽、长脉宽）

- 14. 激光终端输出功率不稳定度：优于±10%

- 15. 激光终端输出功率复现性：优于±10%

- 16. 瞄准光：亮度可调节

- 17. 瞄准光波长：500nm-650nm

- 18. 瞄准光功率：≤5mW

- 19. 冷却方式：风冷

- 20. 操作屏幕：全触摸操作，尺寸不小于10寸

- 21. 光纤连接器类型：SMA-905

- 22. 设备使用期限：≥8年

- 23. 电源条件：满足220V，无需改造

- 24. 激光运行模式：连续运行

- 25. 防进液等级：主机IPX0，脚踏开关IPX8

三、设备拟配置清单：

1.激光主机 1套、电子内窥镜图像处理器1台、脚踏开关 1个、联锁装置 1个、电源线 1根、熔断器 4个、防爆屏 1盒、消毒盒2个、硅胶防水帽10个、防水薄膜阀10个

2.硬性电子膀胱肾盂镜（小儿款）1条、硬性电子膀胱肾盂镜（成人款）1条

3.光纤200um 1根、光纤272um 1根、光纤365um 1根、光纤550um 1根、光纤剥离器 1套、光纤切割刀 1把、光纤端面检测仪 1个

4.说明书 1本、快速操作说明 1本、保修卡 1个、合格证 1个

四、质保要求：

质保期不低于三年。