附件2

眼底激光治疗仪主要参数及配置要求

一、主要功能及参数：

1.临床应用：用于视网膜光凝、小梁成形术、虹膜切开术等

2.应用范围：门诊、手术室两用

3.主机要求：裂隙灯与激光原厂一体化生产，非不同厂商组装机器

4.激光束传输：经由裂隙照明光路内耦合，方形光纤，输出方形光斑

5.控制面板：可移动触摸屏控制

6.用户个性化参数设定：≥3组记忆值

7.个性化参数：每组可自定义能量、脉冲间隔和脉冲持续时间

8.激光束投射：经由裂隙照明光路

9.医生安全滤光片：真彩原色固定滤光片

10.裂隙灯放大：≥3级，8/12/20X

11.裂隙高度：1 / 3 / 5 / 7 / 12 / 14 / 15mm，≥7级调节

12.裂隙宽度：0.2 / 0.6 / 1.6 / 4.4 / 15.0 mm，≥5级调节

13.裂隙旋转：-45°/0°/+45°/90°四档可调

14. 激光治疗光斑尺寸：50－1000um，连续可调，等焦面

15.瞄准光束：红光二极管，波长620-650nm，亮度10级可调，到角膜≤1mW

16.脉冲持续时间（单脉冲）：10到2500ms，CW到角膜处≤180s

17.脉冲间隔：100 - 6000 ms；冷却方式：采用热电冷却技术

18.接触镜数据库：≥13种预设常用接触镜参数，在设置中可添加

19.激光触发方式≥2种选项：脚踏控制和裂隙灯手控可选

20.智能触控：向下、向左、向右，三向调节治疗参数

21.数字化治疗报告：选中治疗区域，自动生成

- 22.报告及语言：USB导出

- 二、配置要求：

- 主机系统1套；控制面板1个

三、质保要求：质保期不低于三年。