## ICU设备询价参数
附件2
ICU设备询价参数
序号 | 名称 | 数量 | 询价参数 | 备注
1 | 除颤仪 | 1台 | 1、重量：≤4.6kg（标配，含电池）。彩色电容触摸屏≥9 英寸, 分辨率不低于1200×1020 像素，可显示≥7 通道监护参数波形，支持手势操作、自动亮度调节。 2、具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于29天及以上人群。 3、除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。手动除颤分为同步和非同步两种方式 4、能量分 20 档及以上可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达 360J。可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J。 5、体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。 6、电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。 7、AED 除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥8 小时。 8、开机到可正常使用时间≤2s，符合临床使用。除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。从开始 AED 分析到放电准备就绪≤10s。除颤充电迅速，充电至 200J≤4s。 9、支持病人接触状态和阻抗值实时显示。支持智能分析功能，手动除颤模式下也可提供自动节律分析和操作指引。 10、配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。 11、抢救结束后自动生成抢救报告，并可通过网络将除颤和按压数据自动上传至急救数据分析系统；急救数据分析系统提供抢救数据复盘、分析工具。 12、通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥27 种。支持 ST/QT 实时分析。 13、提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿。 14、可根据病人类型自动切换除颤默认能量、CPR 提示和参数报警限。 15、支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。支持通过中央站远程修改病人信息和系统时间同步。 16、最多可配 2 块外置智能锂电池，其中单电池可支持连续监护≥6 小时，200J除颤≥300 次。 17、具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光 3 种方式进行报警。 18、防水防尘等级≥IP55，支持≥1.5米抗跌落。 19、配置 110mm 记录纸记录仪，可同时打印不少于 6 通道波形；自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于 30s；支持连续波形记录。可存储不少于120 小时连续 ECG 波形，数据可导出至电脑查看。 20、关机状态下设备支持每天定时自动运行自检，支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。 21、配置：除颤监护仪主机1台、体外电极板1对、导电膏1支、三芯国际电源线1根。
2 | 一氧化氮吸入装置 | 1台 | 1、适用范围：可与呼吸设备连接使用，辅助治疗肺动脉高压 2、治疗用一氧化氮（NO）气体来源：空气为气源，即时获取，无需储气钢瓶和反应体 3、一氧化氮气体生成方式：脉冲电弧放电或钢瓶供气 4、产品重量（含电池、NO/NO2传感器、过滤器）：≤7.6kg 5、设备使用寿命≥8年 6、过滤器、气体钢瓶或化学反应体支持最长工作时间≥1000小时 7、内置电池，工作时间≥120分钟，电池使用寿命≥3年 8、配备传感器：同步流量传感器、电化学NO/NO2浓度传感器 9、主机接口：1个RJ45接口、1个USB接口 10、一氧化氮气体浓度输出范围：0ppm~80ppm，步长1ppm 11、一氧化氮气体浓度监测范围：0ppm~100ppm，分辨率0.1ppm 12、一氧化氮气体报警：上限设定范围：64ppm～96ppm，下限设定范围：0ppm～64ppm 13、二氧化氮气体浓度监测范围：0ppm~50ppm，分辨率0.1ppm 14、二氧化氮气体报警上限设定范围：2ppm 15、采用超声氧浓度传感器监测FiO2,无需定期更换 16、主显示界面至少包含：NO、NO2和O2实时监测浓度、NO浓度波形、治疗浓度设置，与有创呼吸机、无创呼吸机、麻醉呼吸机、连接示意图，已治疗时 17、过滤器和NO/NO2传感器使用寿命在主界面实时显示 18、自动排水功能：积水杯内置自动排水系统，设备配有1L容量储水杯，每3小时自动抽取积水杯内积水到大储水杯 19、主屏幕显示≥12英寸 20、屏幕至少支持全触摸和飞梭旋钮两种操作方式 21、治疗过程中至少支持锁屏，亮度调节，静音 22、配置：主机（1台），台车（1个），同步流量传感器（1个），混合器（2套）
3 | 体外膈肌起搏器 | 1台 | 1、触摸屏操作，所有调节均可通过触控按压操作实现； 2、双通道输出，每通道分左右，可单独调节； 3、脉冲宽度：200μs，输出波形无调制，允差为±10%； 4、脉冲频率：30Hz、35Hz、40Hz、45Hz和50Hz可设定，允差为±10%；其对应的周期分别为1/30s、1/35s、1/40s、1/45s、1/50s、允差为±10%； 5、刺激强度：至少分30档可调，步距增量为1，每档位脉冲幅度增量≤1.0V； 6、刺激次数：5～15次/分钟可调，步距增量为1，对应周期分别为12s/次，6s/次，4s/次，允差为±10%； 7、具有指导患者或其他操作人员进行贴片的功能； 8、开机时有蜂鸣器提醒功能，正常输出时具有LED闪光指示的功能； 9、内置电池，并配置有电量提示功能； 10、配置：主机一台、电源适配器一套、导线两条。
4 | 多频振动排痰机 | 1台 | 1、正常工作条件： 1.1环境温度：5℃～40℃； 1.2相对湿度：30%～85%； 1.3大气压力：860hPa～1060hPa； 1.4电源要求：AC220V±10%， 50Hz±2%； 2、柜式一体机型，推车设计带锁止万向轮，各种角度灵活转动； 3、一键飞梭的操作模式，所有调节均可通过飞梭按键的旋转按压实现； 4、独立双通道，可同时成人、儿童使用； 5、24V安全电压和伺服系统电路设计，使设定振动频率与动力头实际输出振动频率保持一致，无功率衰减，动力补偿能力≥3Hz； 6、传动动力头振动幅度≤7mm； 7、传动轴：长度1.6m～2m，采用带双层橡胶绝缘保护层的不锈钢制作； 8、治疗叩击头尺寸：成人型不少于6种，儿童型不少于5种； 9、传动动力头：成人型动力头直径尺寸≤90mm，儿童型动力头直径尺寸≤47mm； 10、操作过程中叩击头手柄相对传动软轴可360°自由转动，不受任何体位限制要求； 11、工作模式：手动模式及四种自动模式； 12、时间设置：手动模式1～60min，步距为1min，误差±10%，自动模式5、10、15、20min，误差为±10%； 13、振动频率：成人10～60Hz，儿童10～30Hz，步距1Hz，误差为±20%。 14、配置：柜式一体机、治疗成人叩击头6个、治疗儿童叩击头4个、电源线1根
5 | 便携式彩色多普勒超声诊断系统 | 1台 | 1、满足适用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、神经、急重诊等应用。 2、≥15英寸高分辨率LED显示器，可根据环境光变化自动调节亮度，可独立主机调节，角度≥170° 3、主机内置相同大小探头接口≥3个，非拓展接口（提供实物图片或投标产品的技术白皮书进行佐证） 4、笔记本式超声，主机含电池重量<4kg 5、主机内置S-Video接口、HDMI、USB3.0、Type-c、网络接口，数量均≥1个 6、≥1T SSD固态硬盘 7、增益调节采用独立触控按键，非电子显示屏式调节 8、移动光标或进行确认操作采用触控板操作，非轨迹球或触摸显示屏 9、二维、多普勒偏转角度采用触摸式调节，非物理旋钮操作 10、主机具备物理QWERTY键盘，非电子式，且采用防水设计 11、主机采用磁吸充电接口 12、TGC≥8段，调节采用触控式；同时要求LGC≥8段 13、通过扫描二维码实现图像分享，通过局域网将单帧图像或电影文件从超声系统分享到手机或平板等智能设备 14、自动膀胱测量：能根据膀胱切面自动测量相关径线，自动完成体积计算 15、支持压力弹性成像技术，提供定性的组织硬度信息，支持凸阵、线阵、腔内探头 16、支持穿刺针增强：应用于超声引导下的穿刺手术，动态增强超声图像中针体显示，具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并支持自适应校正角度 17、具备自动标准化工作流协议，可与标准化协议相结合。检查过程中可根据协议自动标注注释、体位图、自动切换图像模式 18、配置要求：主机1台；探头配置凸阵探头1把，频率范围：1.2-6.0MHz，线阵探头1把，频率范围：3.0-13.0MHz，相控阵探头1把，频率范围：1.5-4.5MHz；台车1个 19、产品使用寿命≥10年，整机质保≥3年
6 | 无创咳痰机 | 1台 | 1.吸气压力 Ip：0 ~ +70cmH2O可调，步长1cmH2O 2.呼气压力 Ep：0 ~ -70cmH2O可调，步长1cmH2O 3.吸气时间 Ti：0 ~ 5.0s 可调，步长 0.ls 4.呼气时间 Te：0 ~ 5.0s 可调，步长 0.1s 5.暂停时间 Tp：0 ~ 5.0s 可调，步长 0.1s 6.吸气和呼气的切换时间≤100毫秒 7.吸气流量：缓、低、中、高、急，五档可调 8.至少具有自动、手动、叩击、胸带多种工作模式； 9.设备可预置程序数量不少于10种，且可通过手动快速调整预设模式。 10.至少具有锁定功能 11.至少具有气道振荡功能，振荡方向至少包括吸气、呼气、双相、关闭四种可选。 12.振荡频率：1 ~ 20Hz可调，步长1Hz 13.振荡振幅：1 ~ 10cmH2O可调，步长1cmH2O 14.具有呼吸触发功能，可选择开启或关闭呼吸触发功能 15.叩击模式的吸气压力：5 ~ +40cm H2O可调。 16.叩击模式的频率：10 ~ 600CPM可调，步长10CPM。 17.叩击模式的I: E比率至少包括1:1、1:2、2:1、1:3、3:1、1:4、4:1、1:5、5:1九种选择。 18.采用≥8英寸彩色触摸屏，按键和触屏双操作，显示亮度10级调节，至少可显示压力、时间、潮气量、峰流速、电池状态、咳嗽次数内容。 19.主机可选择交流电源或锂电池供电；锂电池可拆卸且可显示剩余电量。 20.具有SD卡存储患者数据，容量≥32 GB。 21.数据记录：存储用户数据不少于1000条（每条存储时间不大于10min） 22.设备可连接振动胸带，振动胸带至少包含大号、中号、小号三种尺寸，满足不同体征的成人患者穿戴使用。 23.信息提示：界面至少可显示超压保护、参数超限信息提示 24.长时间未操作设备，触摸屏将息屏进入低功耗状态，再次按压按钮后屏幕将回复状态 25.设备可连接中心氧源，并可设定吸气过程中的供氧浓度 26.具有语音提示功能 27.设备可监测血氧饱和度，血氧探头默认指套式 28.血氧饱和度的测量范围：70%～100%；血氧饱和度测量精度：在80%～100%时，精度为±2%；在70%～79%时，精度为 3% 29.供电时间：标准状态下不小于5h 30.具有消毒功能，可连接臭氧消毒设备对主机内部的管路进行消毒 31.设备搭配脚踏开关（防水等级≥IPX8）
7 | 心电监护（全模块） | 5台 | 一、监护仪结构 1.模块化插件式床边监护仪，插件槽位≥6个，槽位无限制，可在任意槽位间自由插拔 2.≥15英寸彩色电容触摸屏，分辨率≥1200×800像素 3.监护仪主机工作温度环境范围：0～40°C 4.监护仪主机清洁消毒维护支持的消毒剂≥20种 5.支持通过遥控器输入信息 二、监测参数： 6.集成模块具备心电、血氧、呼吸、脉搏、双通道体温、双通道有创血压同时监测 7.可升级 Masimo SPO2监测，至少支持SpHb，SpCO参数监测，具有抗运动和弱灌注能力 8.至少支持室上性心动过速和SVCs/min室上性心律失常分析 9.心电支持≥4个分析导联实时动态同步分析 10.QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。支持RR呼吸率测量，测量范围：0～200rpm 12.支持心肺复苏质量指数或EtCO2监测模块，实现评估人工心肺复苏质量 13.至少支持通过监测桡动脉压力提供连续心排量（CCO），每搏量变异（SVV），实时外周血管阻力（SVR）监测参数，满足连续血流动力学监测需求 15.支持ICG参数监测，可无创监测患者连续心排量。支持监测血管外肺水(EVLW) 三、系统功能： 16.支持抢救模式，支持CPR助手，可记录抢救过程中的用药和操作 17.提供CCHD新生儿先心病筛查工具 18.具备≥48小时全息波形的存储与回顾功能 19.支持无线连接心电，血氧信号，实现监护仪主机和附件分离，支持患者佩戴附件后进行下床活动远程监测。 20.具备血流动力学计算或监测功能，并可输出舒张末期容量指数 21.支持氧合计算功能，并可输出动脉氧含量 22.监护仪支持PDA扫码和对接医院信息系统；5台监护仪需配套1套中心监护系统。 23.产品设计使用寿命≥10年，质保≥3年。
8 | 多道心电图机 | 1台 | 1、导联：标准12导联，同步采集、显示、记录12导联； 2、输入电路：浮地输入方式，具备抗除颤效应防护电路； 3、输入阻抗：≥2.5MΩ（10Hz）； 4、电极直流电流：≤0.1μA； 5、噪声电平：＜15μVp-p； 6、耐极化电压：≥±620mV； 7、共模抑制比：≥120dB； 8、患者漏电流：＜10μA； 9、灵 敏 阈：≤20μVp-p； 10、采 样 率：≥32000Hz（同步采集）； 11、定标电压：1mV±5％； 12、道间干扰：≤0.5mm； 13、增益：自动，2.5，5，10，20，40 (mm/mV)； 14、滤波器：自适应漂移滤波器，交流滤波50Hz/60Hz，肌电滤波器25Hz / 45Hz； 15、记录格式： 2x6CH+R,2x6CH+3R,1×9CH,1×12CH； 16、≥7英寸彩色液晶触摸屏，屏幕亮度可调，支持中文拼音、五笔、手写输入法； 17、带便携式提手，文件存储≥800例； 18、至少具有手动、自动、存储、节律、网络五种工作模式； 19、至少具有波形冻结功能，可存储最长300秒的心电波形； 20、内置高容量可充电锂电池, 电池容量≥4400mAh 21、支持接入院方HIS系统，下载HIS系统的预约信息，并同步显示HIS系统心电图诊断信息； 22、支持新生儿心电图功能，年龄可按天、月、岁方式输入。