附件2

便携式肺功能仪主要参数及配置要求

1.主机设备采用压差检测技术原理；

2.检测显示参数包含：FVC （用力肺活量）、VC（肺活量）、ELA（肺年龄）、体重指数BMI；

3.能进行支气管舒张试验，支持激发试验；

4.肺活量（VC）、用力肺活量（FVC）、第1秒用力呼气容积（FEV1）、第6秒用力呼气容积（FEV6）量程：0.000～8.500L，误差：±3%或±0.05L，取其大者，分辨率：0.001L；最大分钟通气量（MVV）量程：0～250L/min，误差：±5%或±10L/min，取其大者；呼气峰值流量（PEF）量程:0.000～17.000L/s，误差±5%或±0.17L/s，取其大者，分辨率：0.001L/s；

5.能进行呼吸肌力测评，并可出具呼吸肌力测试报告；

6.能检测呼气、吸气指标，检测时可分别显示流量容积曲线（F-V曲线）、时间容积曲线（V-T曲线）以辅助质控；具中国人预计值和三甲医院主流肺功能仪检测通用的standard预计值；

7.设备整体便携式一体化设计，无手柄、无任何外接导联线，主机自带≥3.5寸电容式彩色液晶触摸屏，可单机独立检测及完整肺功能、呼吸肌力报告显示；

8.能进行吸入给药评估，指标参数包括但不限于：吸气峰流速、吸气容积、最佳吸气容积、最佳吸气容积占比、吸气时间、最佳吸气时间、最佳吸气时间占比、平均吸气流速、平均最佳吸气流速、屏气时间、手口协调时间；

9.设备支持无线数据互联功能；支持与平板电脑，智能电视，智能手机端联机工作；同时支持 A4 报告打印或扩展热敏打印功能；

10.针对配合程度特别差无法完成用力肺活量检测的受试者，提供分段式呼气检测和吸气检测；

11.质控管理模块：容量定标、线性验证，并形成质控报告；系统智能推荐或手动选择符合ATS/ERS指南要求的曲线；

12.支持咳嗽峰流速PCF检测，自动生成咳嗽峰流速报告；

13.随访问卷模块：CAT、mMRC、哮喘管理，慢阻肺急性加重次数等问卷配置；

14.报告生成及打印模块：支持多种报告模板，包括肺通气功能检查、支气管舒张试验，呼吸肌肌力评估、最大分钟通气量检测；

15.肺年龄显示：支持测后检测设备端实时肺年龄查看及手机端肺年龄查看；

16.支持预检查功能：可接收医院管理系统患者检查单信息，并一键执行快通气测试、呼吸肌力、MVV、舒张试验等检查项目；

17.安全性要求：具备3级信息系统安全等级保护；

18.产品检测具自动质控提醒功能，系统软件可根据检测结果进行定标日志查看追溯；

19.具备可定制软、硬件扩展功能；

20.配置要求：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式肺功能仪 | 台 | 1 |
| 2 | 肺功能检测管理系统 | 套 | 1 |
| 3 | 平板电脑 | 台 | 1 |
| 4 | 肺功能仪定标桶 | 个 | 1 |