## ICU设备询价参数
附件2
ICU设备询价参数
序号 | 名称 | 数量 | 询价参数 | 备注
1 | 无创血流动力学监测 | 1套 | 1、胸阻抗测量 1.2恒流源频率：40kHz, 误差±0.3%。 1.3恒流源电流：Ipp：6mA，误差±10%。 1.4恒流源输出阻抗：≥50kΩ。 1.5输入阻抗：≥140kΩ。 2、心电测量 2.1放大器增益：1000倍，误差±2.5%。 2.2带宽：至少为0.5Hz~35Hz。 2.3噪声：≤80μVpp。 2.4共模抑制比：≥100dB。 2.5心率测量范围：30bpm~160bpm，误差：±2bpm。 2.6心音传感器的电缆芯线与传感器外壳之间应能承受不低于4000Vpp电介质强度试验。 2.7心音测量噪声：≤2mVpp。 3、功能指标 3.1在同一窗口至少分别显示ICG、dZ/dt、ECG、PCG四种曲线及至少12个血流动力学及心功能评价参数。 3.2具有分析功能，且分析功能窗口至少具有三个区域：心功能监测参数显示区，检测数据信号回放区域，波形分析区。 3.3波形显示区域可以单独显示ICG、dZ/dt、ECG、PCG也可以同时显示所有信号。 3.4检测数据信号回放区域可以同时显示胸阻抗变化波形，胸阻抗变化微分波形，心电信号波形和心音信号波形。 3.5至少具有胸阻抗信号、心电信号组合显示、分析、诊断和趋势判断功能。 3.6在分析功能下，可检测心功能指标、心电图指标和心音分析指标。 3.7可按病人ID、病人姓名、医生姓名、检测日期和时间段多方式查询及管理功能。 4、检测参数 4.1心功能指标：基础功能指标至少包括HR（心率）、BP（血压）。 4.2心功能指标：心脏泵功能指标至少包括SV(每搏出量)、SI（心博指数）、CO（每分输出量）、CI（心排指数）、EF（射血分数）、AMPC（最大射血速率）、Vpe（左室有效泵力）、VpeI（左室有效泵力指数）。 4.3心功能指标：心脏收缩功能指标至少包括PEP(射血前期)、LVET（射血期）、STR（收缩时间比）、HI（心脏收缩功能指数）、QC（左室功能指数）、QX（电、机械收缩时间）、VI（速度指数）。 4.4心功能指标：心脏舒张功能指标至少包括AMPA（舒张功能指数）、AMPO（舒张功能指数、O/C（舒张功能指数）、A/C（舒张功能指数）。 4.5心功能指标：心脏负荷功能指标至少包括AC（主动脉顺应性）、ZO（基础阻抗）。 4.6心功能指标：心脏做功功能指标至少包括CW(心脏每分做功)、SW（心脏每博做功）、CWI（心脏每分做功指数）、SWI（心脏每博做功指数）。 4.7心功能指标：心电图指标至少包括HR、P Width、T Width、QRS Width、RR Interval、PR Interval。 4.8心功能指标：心脏储备指标至少包括S1/S2、D/S、S1 width、S2 width。 5、配置清单： 5.1心功能无创检测分析仪主机：1台 5.2心功能无创检测分析仪软件：1套 5.3心电导联线：1根 5.4阻抗导联线：1根 5.5心音传感器：1个 5.6连接线：1套
2 | 电动翻身床 | 10张 | 1、规格：长2190mm（±20mm），宽990mm（±20mm），高490-750mm（±20mm）； 2、背部倾斜度≥70°，腿部倾斜度≥30°，整床整体前倾和后倾≥13°，床板左右侧翻≥45°，静态负载≥450kg； 3、床板共≥12块组合而成，四行三纵结构，床板厚度≥2.5mm，采用高性能铝合金材料，左右床板分身向外侧翻的同时背部可以升起≥30°，左右侧翻角度≥45°； 4、背部床板采用自延位减压功能，使床板上升时自动向后延位； 5、电机，内置安全螺母，电机最大推力≥6000N，电机噪音≤50db，通过≥IPX6防水等级测试，电箱具有电子超载保护、过电压保护、自动断电保护装置； 6、带一键式垂头仰卧功能、一键式心脏椅体位功能、一键背膝联动功能、一键整床头低脚高位功能； 7、配手持式护士总控器，护士总控器含液晶电子各体位实时角度显示，带有操作指示灯、锁定指示灯、市电指示灯、充电指示灯； 8、床体金属表面喷涂为电泳底漆+静电粉末双重涂层技术，工序不少于30项，金属管材内壁及表面电泳上一层环氧树脂底漆，电泳附着力和喷涂附着力均不低于0级； 9、配置≥5寸中控双面脚轮，脚轮骨架采用铝合金压铸成型，内置自润滑轴承； 10、床框采用≥25×50×1.5mm矩型钢管，底座采用工程塑料吸塑一体成型，床板与床板之间的运动连接铁件采用厚度≥3mm 的U型卡铁，三面焊接； 11、护栏采用PE材料一次吹塑成形，为四片全包围式护栏，单片长度≥940mm，宽度≥400mm，厚度≥35mm，重量≥2300g，护栏开关主结构件为压铸铝合金构件，最大宽度≥90mm，最大厚度≥4.5mm，护栏旋转力臂采用压铸铝合金构件，最大宽度≥100mm，最大厚度≥16mm，护栏安装挂板采用长度≥300mm，厚度≥2.5mm的钢板冲压成型，护栏与护栏之间、护栏与床头板、床尾板之间间隙均≤60mm. 12、配置清单 12.1床体1：张 12.2电机：6个 12.3手持护士总控器：1个 12.4侧护栏控制器：4个 12.5护栏：4片 12.6中控脚轮：4个 12.7床头尾板：1套 12.8床垫：1张 12.9输液杆：1根
3 | 自动洗胃机 | 1台 | 一、产品要求 1、无油膜式泵。 2、自动压力反馈控制系统。 3、强力换向防堵结构。 4、压力液量双安全保护。 5、进出胃液量平衡控制功能。 6、进出胃动态数字压力显示。 7、预置进出胃压力设置。 二、技术参数 1、洗胃压力：47kPa-55kPa 2、出胃液量：≤450ml/次 3、进胃液量：≤350ml/次 4、液量平衡：≤250ml/次 5、压力设置状态（调压）: 47kPa-60 kPa 6、噪声：≤60dB(A) 7、输入功率：≤80W 8、电源：AC220V 50Hz 三、配置清单 1、主机：1台 2、一次性吸引管不少于3包 3、一次性胃管不少于3根 4、防尘堵不少于4个 5、电源线不少于1根 6、保险管不少于2个
4 | 下肢气压泵 | 2套 | 1、工作环境： 1.1环境温度5℃～40℃； 1.2相对湿度≤80%； 1.3大气压范围860hPa～1060hPa； 1.4电源AC 220V±22V 50Hz±1Hz； 1.5预热时间2min； 1.6输入功率150VA； 2、一键飞梭的操作模式，所有调节均可通过一个键的旋转按压实现； 3、台式机设计； 4、设备可连续工作8小时及以上； 5、工作噪声：设备正常工作时噪声应≤65dB(A)； 6、治疗时间：1～99min可调，调节步长为1min，定时误差≤±2%，最大≤±1min； 7、空气波+生物波“两功合一”； 8、配置4腔充气，可选配转接口扩展为8腔； 9、空气波充气模式：至少5种充气模式； 10、空气波压力范围：5kPa～25kPa可调，调节步长1kPa； 11、配备紧急按钮，可随时中止治疗程序； 12、空气波至少具有四重泄压功能； 13、电疗输出频率0～900Hz，误差为±10%，1～99级，无纲常数调节； 14、电疗输出波形至少包含：无序波、菱形波、矩形波和钟形波共4种； 15、电疗治疗处方：脑梗塞模式、脑出血模式、脑外伤模式、小儿脑瘫模式共4种； 16、电疗最大输出幅度有效值≤25V； 17、电疗输出强度：1～99级，无纲常数调节； 18、电疗比率：1～99级，无纲常数调节； 19、电疗脉冲宽度：0.15～100ms； 20、配置清单 20.1主机1台 20.2上肢套1个 20.3下肢套2个
5 | 营养泵 | 10台 | 1.挤压方式：盘式蠕动挤压式，蠕动轮为可拆卸设计。 2.全透明泵门设计。 3.内置把手设计，固定夹可调向，支持水平和垂直固定。 4. 喂养速度范围：≥1-600ml/h，冲洗速度：≥1-600ml/h 5.喂养精度：≤±5% 6.排气速度：≥1000ml/h。 7. KTO速度：1-10ml/h。 8.具有连续喂养模式和间歇喂养模式。 9. 具有间歇防堵管功能。 10. 具有反抽功能。反抽速度1-800ml/h。 11. 适用符合标准的各品牌营养管。 12.≥3.5英寸触摸屏操作界面，具有锁屏功能。可自动和手动两种方式锁屏。 13.防水防尘等级：≥IP34 14.支持电池快充。关机条件下，充电时间≤4h。 15.自带加温器，可通过触摸屏调节加温范围：≥32-45℃。 16.屏幕亮度≥8级可调，报警灯光亮度≥8级可调，报警音量≥5级可调。 17.报警信息至少包含：遗忘操作、泵门打开、喂养完成、喂养异常、加温器超温、加温器欠温、加温器未安装、无电池、无外部电源、电池电量低、电池耗尽，即将关机、待机结束、营养液泄漏、充电故障。 18.续航时间：可连续使用不少于8h。 19.≤重量：1.2kg（含电池） 20.可储存不少于2000条历史记录， 支持通过无线或有线联网，与输注中央站连接，支持连接护士呼叫器。
6 | 纤支镜1 | 1套 | 1、适用范围：适用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗。 2、内镜镜头采用防污涂层处理，具备抗痰液、抗血液黏附模糊性能，在临床使用中可有效减少分泌物附着，持续保持清晰视野。 3、软镜插入管外径5.0-5.2mm，工作管道内径2.8mm-3.0mm。 4、最小头端部外径4.8-5.0mm,插入部有效长度600-610mm。 5、视场角≥120°。 6、景深：2-150mm 7、插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥210°，向下弯曲≥130°。 8、旋转性能：具备旋转定位标识且左/右旋转角度均不小于 120°。 9、操作部功能按钮≥3个。 10、搭配图像处理器使用时，功能按钮都可以实现功能自定义，包括实现窄带成像、电子放大、拍照录像至少12种图像处理功能。 11、吸引量：使用 70Kpa 的吸引压强，吸引量960-1000mL/min。 12、分辨力：中心分辨力≥23lp/mm。 13、照度不小于 3000lx。 14、内窥镜转接线与内窥镜操作部手柄分体式设计，可一键拆卸。 15、支持无线传输功能。 16、LED灯位于先端部前端。 17、内窥镜图像处理器 17.1产品注册显示屏尺寸≥15.6英寸，触摸式高清液晶屏。 17.2显示器分辨率≥1920*1080。 17.3内置的图像保存和视频录制功能，支持图像查看、视频回放。 17.4最高可支持图片、录像文件分辨率≥2880*1620。 17.5具有≥4种图像画面形状选择功能。 17.6具备6个USB输入接口，兼容无线键鼠、脚踏开关、存储器附件的接入并能正常使用。 17.7配置64-128GB USB存储器，并支持常规外置USB存储器接入。 17.8数据导出：通过 USB 接口可将录像视频、病例图像、报告导出到外接 USB 存储器。 17.9数据导出格式：图片（JPG、BMP），视频（AVI），报告文件（PDF）。 17.10文件管理：建立病人后自动生成文件夹，以患者的姓名设置文件名称 17.11病例管理系统：支持病历管理功能，可查看、编辑、保存、预览、打印病历报告以及病历报告检索。 17.12支持 DICOM 标准协议，通过网络可传输病历数据。 17.13多科室模式，支持呼吸科、五官科、消化科、泌尿科、胸外科可选，每个科室支持≥3种报告模板。 17.14电子放大：1—4级可调。 17.15图像增益（AGC）：-15~15可调。 17.16对比度：-15~15可调。 17.17色调调节：能对“红色”、“绿色”、“蓝色”、饱和度色调进行调节， -15~15可调。 17.18测光模式：可选平均、峰值、自动。 17.19轮廓增强：-15~15可调。 17.20构造增强：0-4级可调。 17.21血液强化（IHb）：0-4级可调。 17.22具有暗区增亮功能，0-4级可调。 17.23具有窄带成像功能，共有5个模式可选，分别为模式1、模式2、模式3、自定义模式和关闭模式。 17.24具有同屏双显功能： 17.24.1具备两路内窥镜连接接口，可以支持同时接入2条内窥镜，并在同一系统中输出两条镜对应的镜下画面，同时在图像处理器本身自带屏幕中显； 17.24.2支持在同一屏幕上同时显示白光模式和窄带模式的内镜图像； 17.24.3支持同时显示冻结（静态）和活动（动态）的内镜图像。 17.24.4自定义按键功能：可对内窥镜手柄按键进行自定义功能设置。 17.24.5具有DVI、SDI两种高清信号输出方式，输出接口各2个，共4路输出，可通过转接头兼容其他常规信号接口接入。 17.24.6DVI视频输出接口输出视频分辨率≥3840*2160。 17.24.7SDI视频输出接口输出视频分辨率≥1920*1080。 17.25用户访问控制： 17.25.1普通账号：可以管理患者的临床数据，包括查看、编辑及导出患者临床数据； 17.25.2管理员账号：含普通账号的所有权限并可对普通帐号进行管理。 17.26电池供电：具有内置可充电电池,充满电的内部电源可连续工作时间≥3h。 交流电供电：可通过接入DC适配器连接交流电使用，可通过适配器实现24小时连续工作。 18、配置清单 18.1 电子支气管软镜1:1套 18.2 内窥镜图像处理器：1台 18.3 测漏器、洗消附件、吸引附件1套。
7 | 纤支镜2 | 1套 | 1、适用范围：适用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗。 2、内镜镜头采用防污涂层处理，具备抗痰液、抗血液黏附模糊性能，在临床使用中可有效减少分泌物附着，持续保持清晰视野。 3、软镜插入管外径4.7-4.9mm，工作管道内径2.6-2.8mm。 4、最小头端部外径4.6-4.8mm,插入部有效长度600mm-610mm。 5、视场角≥120°。 6、景深：2-150mm。 7、插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥210°，向下弯曲≥130°。 8、旋转性能：具备旋转定位标识且左/右旋转角度均不小于 120°。 9、操作部功能按钮≥3个。 10、搭配图像处理器使用时，功能按钮都可以实现功能自定义，包括实现窄带成像、电子放大、拍照录像至少12种图像处理功能； 11、吸引量：使用 70Kpa 的吸引压强，吸引量800-860mL/min； 12、分辨力：中心分辨力≥23lp/mm。 13、照度不小于 3000lx。 14、内窥镜转接线与内窥镜操作部手柄分体式设计，可一键拆卸。 15、支持无线传输功能。 16、LED灯位于先端部前端。 17、内窥镜图像处理器 17.1产品注册显示屏尺寸≥15.6英寸，TFT-LCD触摸式高清液晶屏。 17.2显示器分辨率≥1920*1080。 17.3内置的图像保存和视频录制功能，支持图像查看、视频回放。 17.4最高可支持图片、录像文件分辨率≥2880*1620。 17.5具有≥4种图像画面形状选择功能。 17.6具备6个USB输入接口，兼容无线键鼠、脚踏开关、存储器附件的接入并能正常使用。 17.7配置64-128GB USB存储器，并支持常规外置USB存储器接入。 17.8数据导出：通过 USB 接口可将录像视频、病例图像、报告导出到外接 USB 存储器。 17.9数据导出格式：图片（JPG、BMP），视频（AVI），报告文件（PDF）。 17.10文件管理：建立病人后自动生成文件夹，以患者的姓名设置文件名称。 17.11病例管理系统：支持病历管理功能，可查看、编辑、保存、预览、打印病历报告以及病历报告检索。 17.12支持 DICOM 标准协议，通过网络可传输病历数据。 17.13多科室模式，支持呼吸科、五官科、消化科、泌尿科、胸外科可选，每个科室支持≥3种报告模板。 17.14电子放大：1—4级可调。 17.15图像增益（AGC）：-15~15可调。 17.16对比度：-15~15可调。 17.17色调调节：能对“红色”、“绿色”、“蓝色”、饱和度色调进行调节， -15~15可调。 17.18测光模式：可选平均、峰值、自动。 17.19轮廓增强：-15~15可调。 17.20构造增强：0-4级可调。 17.21血液强化（IHb）：0-4级可调。 17.22具有暗区增亮功能，0-4级可调。 17.23具有窄带成像功能，共有5个模式可选，分别为模式1、模式2、模式3、自定义模式和关闭模式。 17.24具有同屏双显功能： 17.24.1具备两路内窥镜连接接口，可以支持同时接入2条内窥镜，并在同一系统中输出两条镜对应的镜下画面，同时在图像处理器本身自带屏幕中显； 17.24.2支持在同一屏幕上同时显示白光模式和窄带模式的内镜图像； 17.24.3支持同时显示冻结（静态）和活动（动态）的内镜图像。 17.24.4自定义按键功能：可对内窥镜手柄按键进行自定义功能设置。 17.24.5具有DVI、SDI两种高清信号输出方式，输出接口各2个，共4路输出，可通过转接头兼容其他常规信号接口接入。 17.24.6DVI视频输出接口输出视频分辨率≥3840*2160。 17.24.7SDI视频输出接口输出视频分辨率≥1920*1080。 17.25用户访问控制： 17.25.1普通账号：可以管理患者的临床数据，包括查看、编辑及导出患者临床数据； 18、配置清单 18.1 电子支气管软镜2:1套 18.2 内窥镜图像处理器：1台 18.3 测漏器、洗消附件、吸引附件1套。
8 | 除颤仪 | 1台 | 1、重量：≤4.6kg（标配，含电池）。彩色电容触摸屏≥9 英寸, 分辨率不低于1200×1020 像素，可显示≥7 通道监护参数波形，支持手势操作、自动亮度调节。 2、具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于29天及以上人群。 3、除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。手动除颤分为同步和非同步两种方式 4、能量分 20 档及以上可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达 360J。可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J。 5、体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。 6、电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。 7、AED 除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥8 小时。 8、开机到可正常使用时间≤2s，符合临床使用。除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。从开始 AED 分析到放电准备就绪≤10s。除颤充电迅速，充电至 200J≤4s。 9、支持病人接触状态和阻抗值实时显示。支持智能分析功能，手动除颤模式下也可提供自动节律分析和操作指引。 10、配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。 11、抢救结束后自动生成抢救报告，并可通过网络将除颤和按压数据自动上传至急救数据分析系统；急救数据分析系统提供抢救数据复盘、分析工具。 12、通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥27 种。支持 ST/QT 实时分析。 13、提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿。 14、可根据病人类型自动切换除颤默认能量、CPR 提示和参数报警限。 15、支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。支持通过中央站远程修改病人信息和系统时间同步。 16、最多可配 2 块外置智能锂电池，其中单电池可支持连续监护≥6 小时，200J除颤≥300 次。 17、具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光 3 种方式进行报警。 18、防水防尘等级≥IP55，支持≥1.5米抗跌落。 19、配置 110mm 记录纸记录仪，可同时打印不少于 6 通道波形；自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于 30s；支持连续波形记录。可存储不少于120 小时连续 ECG 波形，数据可导出至电脑查看。 20、关机状态下设备支持每天定时自动运行自检，支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。 21、配置：除颤监护仪主机1台、体外电极板1对、导电膏1支、三芯国际电源线1根。
9 | 一氧化氮吸入装置 | 1台 | 1、适用范围：可与呼吸设备连接使用，辅助治疗肺动脉高压 2、治疗用一氧化氮（NO）气体来源：空气为气源，即时获取，无需储气钢瓶和反应体 3、一氧化氮气体生成方式：脉冲电弧放电或钢瓶供气 4、产品重量（含电池、NO/NO2传感器、过滤器）：≤7.6kg 5、设备使用寿命≥8年 6、过滤器、气体钢瓶或化学反应体支持最长工作时间≥1000小时 7、内置电池，工作时间≥120分钟，电池使用寿命≥3年 8、配备传感器：同步流量传感器、电化学NO/NO2浓度传感器 9、主机接口：1个RJ45接口、1个USB接口 10、一氧化氮气体浓度输出范围：0ppm~80ppm，步长1ppm 11、一氧化氮气体浓度监测范围：0ppm~100ppm，分辨率0.1ppm 12、一氧化氮气体报警：上限设定范围：64ppm～96ppm，下限设定范围：0ppm～64ppm 13、二氧化氮气体浓度监测范围：0ppm~50ppm，分辨率0.1ppm 14、二氧化氮气体报警上限设定范围：2ppm 15、采用超声氧浓度传感器监测FiO2,无需定期更换 16、主显示界面至少包含：NO、NO2和O2实时监测浓度、NO浓度波形、治疗浓度设置，与有创呼吸机、无创呼吸机、麻醉呼吸机、连接示意图，已治疗时 17、过滤器和NO/NO2传感器使用寿命在主界面实时显示 18、自动排水功能：积水杯内置自动排水系统，设备配有1L容量储水杯，每3小时自动抽取积水杯内积水到大储水杯 19、主屏幕显示≥12英寸 20、屏幕至少支持全触摸和飞梭旋钮两种操作方式 21、治疗过程中至少支持锁屏，亮度调节，静音 22、配置：主机（1台），台车（1个），同步流量传感器（1个），混合器（2套）
10 | 体外膈肌起搏器 | 1台 | 1、触摸屏操作，所有调节均可通过触控按压操作实现； 2、双通道输出，每通道分左右，可单独调节； 3、脉冲宽度：200μs，输出波形无调制，允差为±10%； 4、脉冲频率：30Hz、35Hz、40Hz、45Hz和50Hz可设定，允差为±10%；其对应的周期分别为1/30s、1/35s、1/40s、1/45s、1/50s、允差为±10%； 5、刺激强度：至少分30档可调，步距增量为1，每档位脉冲幅度增量≤1.0V； 6、刺激次数：5～15次/分钟可调，步距增量为1，对应周期分别为12s/次，6s/次，4s/次，允差为±10%； 7、具有指导患者或其他操作人员进行贴片的功能； 8、开机时有蜂鸣器提醒功能，正常输出时具有LED闪光指示的功能； 9、内置电池，并配置有电量提示功能； 10、配置：主机一台、电源适配器一套、导线两条。
11 | 多频振动排痰机 | 1台 | 1、正常工作条件： 1.1环境温度：5℃～40℃； 1.2相对湿度：30%～85%； 1.3大气压力：860hPa～1060hPa； 1.4电源要求：AC220V±10%， 50Hz±2%； 2、柜式一体机型，推车设计带锁止万向轮，各种角度灵活转动； 3、一键飞梭的操作模式，所有调节均可通过飞梭按键的旋转按压实现； 4、独立双通道，可同时成人、儿童使用； 5、24V安全电压和伺服系统电路设计，使设定振动频率与动力头实际输出振动频率保持一致，无功率衰减，动力补偿能力≥3Hz； 6、传动动力头振动幅度≤7mm； 7、传动轴：长度1.6m～2m，采用带双层橡胶绝缘保护层的不锈钢制作； 8、治疗叩击头尺寸：成人型不少于6种，儿童型不少于5种； 9、传动动力头：成人型动力头直径尺寸≤90mm，儿童型动力头直径尺寸≤47mm； 10、操作过程中叩击头手柄相对传动软轴可360°自由转动，不受任何体位限制要求； 11、工作模式：手动模式及四种自动模式； 12、时间设置：手动模式1～60min，步距为1min，误差±10%，自动模式5、10、15、20min，误差为±10%； 13、振动频率：成人10～60Hz，儿童10～30Hz，步距1Hz，误差为±20%。 14、配置：柜式一体机、治疗成人叩击头6个、治疗儿童叩击头4个、电源线1根
12 | 便携式彩色多普勒超声诊断系统 | 1台 | 1、满足适用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、神经、急重诊等应用。 2、≥15英寸高分辨率LED显示器，可根据环境光变化自动调节亮度，可独立主机调节，角度≥170° 3、主机内置相同大小探头接口≥3个，非拓展接口（提供实物图片或投标产品的技术白皮书进行佐证） 4、笔记本式超声，主机含电池重量<4kg 5、主机内置S-Video接口、HDMI、USB3.0、Type-c、网络接口，数量均≥1个 6、≥1T SSD固态硬盘 7、增益调节采用独立触控按键，非电子显示屏式调节 8、移动光标或进行确认操作采用触控板操作，非轨迹球或触摸显示屏 9、二维、多普勒偏转角度采用触摸式调节，非物理旋钮操作 10、主机具备物理QWERTY键盘，非电子式，且采用防水设计 11、主机采用磁吸充电接口 12、TGC≥8段，调节采用触控式；同时要求LGC≥8段 13、通过扫描二维码实现图像分享，通过局域网将单帧图像或电影文件从超声系统分享到手机或平板等智能设备 14、自动膀胱测量：能根据膀胱切面自动测量相关径线，自动完成体积计算 15、支持压力弹性成像技术，提供定性的组织硬度信息，支持凸阵、线阵、腔内探头 16、支持穿刺针增强：应用于超声引导下的穿刺手术，动态增强超声图像中针体显示，具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并支持自适应校正角度 17、具备自动标准化工作流协议，可与标准化协议相结合。检查过程中可根据协议自动标注注释、体位图、自动切换图像模式 18、配置要求：主机1台；探头配置凸阵探头1把，频率范围：1.2-6.0MHz，线阵探头1把，频率范围：3.0-13.0MHz，相控阵探头1把，频率范围：1.5-4.5MHz；台车1个 19、产品使用寿命≥10年，整机质保≥3年
13 | 无创咳痰机 | 1台 | 1.吸气压力 Ip：0 ~ +70cmH2O可调，步长1cmH2O 2.呼气压力 Ep：0 ~ -70cmH2O可调，步长1cmH2O 3.吸气时间 Ti：0 ~ 5.0s 可调，步长 0.ls 4.呼气时间 Te：0 ~ 5.0s 可调，步长 0.1s 5.暂停时间 Tp：0 ~ 5.0s 可调，步长 0.1s 6.吸气和呼气的切换时间≤100毫秒 7.吸气流量：缓、低、中、高、急，五档可调 8.至少具有自动、手动、叩击、胸带多种工作模式； 9.设备可预置程序数量不少于10种，且可通过手动快速调整预设模式。 10.至少具有锁定功能 11.至少具有气道振荡功能，振荡方向至少包括吸气、呼气、双相、关闭四种可选。 12.振荡频率：1 ~ 20Hz可调，步长1Hz 13.振荡振幅：1 ~ 10cmH2O可调，步长1cmH2O 14.具有呼吸触发功能，可选择开启或关闭呼吸触发功能 15.叩击模式的吸气压力：5 ~ +40cm H2O可调。 16.叩击模式的频率：10 ~ 600CPM可调，步长10CPM。 17.叩击模式的I: E比率至少包括1:1、1:2、2:1、1:3、3:1、1:4、4:1、1:5、5:1九种选择。 18.采用≥8英寸彩色触摸屏，按键和触屏双操作，显示亮度10级调节，至少可显示压力、时间、潮气量、峰流速、电池状态、咳嗽次数内容。 19.主机可选择交流电源或锂电池供电；锂电池可拆卸且可显示剩余电量。 20.具有SD卡存储患者数据，容量≥32 GB。 21.数据记录：存储用户数据不少于1000条（每条存储时间不大于10min） 22.设备可连接振动胸带，振动胸带至少包含大号、中号、小号三种尺寸，满足不同体征的成人患者穿戴使用。 23.信息提示：界面至少可显示超压保护、参数超限信息提示 24.长时间未操作设备，触摸屏将息屏进入低功耗状态，再次按压按钮后屏幕将回复状态 25.设备可连接中心氧源，并可设定吸气过程中的供氧浓度 26.具有语音提示功能 27.设备可监测血氧饱和度，血氧探头默认指套式 28.血氧饱和度的测量范围：70%～100%；血氧饱和度测量精度：在80%～100%时，精度为±2%；在70%～79%时，精度为 3% 29.供电时间：标准状态下不小于5h 30.具有消毒功能，可连接臭氧消毒设备对主机内部的管路进行消毒 31.设备搭配脚踏开关（防水等级≥IPX8）
14 | 心电监护（全模块） | 10台 | 一、监护仪结构 1.模块化插件式床边监护仪，插件槽位≥6个，槽位无限制，可在任意槽位间自由插拔 2.≥15英寸彩色电容触摸屏，分辨率≥1200×800像素 3.监护仪主机工作温度环境范围：0～40°C 4.监护仪主机清洁消毒维护支持的消毒剂≥20种 5.支持通过遥控器输入信息 二、监测参数： 6.集成模块具备心电、血氧、呼吸、脉搏、双通道体温、双通道有创血压同时监测 7.可升级 Masimo SPO2监测，至少支持SpHb，SpCO参数监测，具有抗运动和弱灌注能力 8.至少支持室上性心动过速和SVCs/min室上性心律失常分析 9.心电支持≥4个分析导联实时动态同步分析 10.QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。支持RR呼吸率测量，测量范围：0～200rpm 12.支持心肺复苏质量指数或EtCO2监测模块，实现评估人工心肺复苏质量 13.至少支持通过监测桡动脉压力提供连续心排量（CCO），每搏量变异（SVV），实时外周血管阻力（SVR）监测参数，满足连续血流动力学监测需求 15.支持ICG参数监测，可无创监测患者连续心排量。支持监测血管外肺水(EVLW) 三、系统功能： 16.支持抢救模式，支持CPR助手，可记录抢救过程中的用药和操作 17.提供CCHD新生儿先心病筛查工具 18.具备≥48小时全息波形的存储与回顾功能 19.支持无线连接心电，血氧信号，实现监护仪主机和附件分离，支持患者佩戴附件后进行下床活动远程监测。 20.具备血流动力学计算或监测功能，并可输出舒张末期容量指数 21.支持氧合计算功能，并可输出动脉氧含量 22.监护仪支持PDA扫码和对接医院信息系统；5台监护仪需配套1套中心监护系统。 23.产品设计使用寿命≥10年，质保≥3年。
15 | 多道心电图机 | 1台 | 1、导联：标准12导联，同步采集、显示、记录12导联； 2、输入电路：浮地输入方式，具备抗除颤效应防护电路； 3、输入阻抗：≥2.5MΩ（10Hz）； 4、电极直流电流：≤0.1μA； 5、噪声电平：＜15μVp-p； 6、耐极化电压：≥±620mV； 7、共模抑制比：≥120dB； 8、患者漏电流：＜10μA； 9、灵 敏 阈：≤20μVp-p； 10、采 样 率：≥32000Hz（同步采集）； 11、定标电压：1mV±5％； 12、道间干扰：≤0.5mm； 13、增益：自动，2.5，5，10，20，40 (mm/mV)； 14、滤波器：自适应漂移滤波器，交流滤波50Hz/60Hz，肌电滤波器25Hz / 45Hz； 15、记录格式： 2x6CH+R,2x6CH+3R,1×9CH,1×12CH； 16、≥7英寸彩色液晶触摸屏，屏幕亮度可调，支持中文拼音、五笔、手写输入法； 17、带便携式提手，文件存储≥800例； 18、至少具有手动、自动、存储、节律、网络五种工作模式； 19、至少具有波形冻结功能，可存储最长300秒的心电波形； 20、内置高容量可充电锂电池, 电池容量≥4400mAh 21、支持接入院方HIS系统，下载HIS系统的预约信息，并同步显示HIS系统心电图诊断信息； 22、支持新生儿心电图功能，年龄可按天、月、岁方式输入。
16 | 输注工作站（四通道，四个注射泵） | 1套 | 输液信息采集系统技术参数 一、输液信息采集系统技术参数： 1、输液信息采集系统需通过国家药品监督管理局三类注册证； 2、输液信息采集系统仅需通过1个接口实现对系统内输注泵的供电和通讯；输液信息采集系统（非单泵叠加形式）以每2个通道为基本单位增减，至少可组合成4/6/8等通道； 3、可直接接入同品牌监护仪中央站，实现监护仪和输注泵信息同屏查看；输注泵可升级与同品牌监护仪互联，在监护仪上显示药物体征联动界面，包括过往24/12/8/4/2小时生命体征趋势和药物速度同屏同时间轴查看，帮助评估用药效果； 4、通过中央站至少可远程控制系统内输液泵、注射泵，支持速度、预置量、快推等参数远程设置及更改； 5、输注泵可升级接入同品牌监护仪中央站，实现监护仪和输注泵信息同屏查看；输注泵可升级与同品牌麻醉系统互联，上传输液信息和报警信息给麻醉系统，麻醉系统可以对泵进行远程操作，如启动和停止输液； 6、可升级接入同品牌设备管理看板，实时了解设备使用状态和科室分布以及使用率、出厂时间和工作时长等信息； 二、注射泵技术参数： 1、注射泵需通过国家药品监督管理局三类注册证； 2、模块化设计，可插入输液信息采集系统组合使用，输液信息采集系统仅需通过1个接口实现对系统内输注泵的供电和通讯； 3、注射精度≤±1.8%，机械精度≤±0.5%；注射速度范围：0.01-2300ml/h,且最小速度和步进均为0.01ml/h；快推速度范围：0.01-2300ml/h, 且最小速度和步进均为0.01ml/h； 4、可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量； 5、支持注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml； 6、注射泵支持自动加载功能，注射泵推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹，无需手动操作； 7、主机具备输液停止键硬按键，独立设计不与其他功能混用； 8、8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式；具备联机功能； 9、支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注；可选TCI模式，TCI模式支持三种药物：丙泊酚，瑞芬太尼，苏芬太尼，支持丙泊酚小儿药代模型；可选PCA模式，PCA模式支持病人自控镇痛； 10、不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术；主机自带多功能接口（非USB接口），无需外接辅助设备； 11、支持药物库，可储存≥5000种药物信息；支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持20种以上颜色；具有历史记录功能，可存储不少于3500条的历史记录； 12、阻塞压力报警档位至少15档，最低档位可设置50mmHg； 13、具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示； 14、具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液； 15、整机重量不超过1.7kg；电池工作时间；≥5小时@5ml/h；防异物及进液等级不低于IP33；满足EN1789标准，适合在救护车使用； 三、配置要求： 1、单套输液信息采集系统配置4个注射泵。 2、整机使用期限≥10年，整机质保期限≥5年。 3、输液信息采集系统具备RJ45接口和内置WiFi，满足有线网络或无线网络连接。输液泵和注射泵内置WiFi网络，满足无线网络传输。支持同监护仪、遥测监护系统连接至中心监护系统，实现集中管理与查看。