附件1

购置心电监护仪等一批医用设备明细表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 （万元） | 合计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心电监护仪 | 7台 | 1.1万/台 | 7.7 |
| 2 | 输液泵（三类） | 1台 | 0.6/台 | 0.6 |
| 3 | 输液泵（二类） | 1台 | 0.32万/台 | 0.32 |
| 4 | 移动空气消毒机 | 2台 | 0.7万/台 | 1.4 |
| 5 | 呼吸机 （有创无创一体机） | 1台 | 7.8万/台 | 7.8 |
| 6 | 除颤仪 | 1台 | 3万/台 | 3 |
| 7 | 转运平车 | 1台 | 0.15万/台 | 0.15 |
| 8 | 护理车 | 1台 | 0.11万/台 | 0.11 |
| 合计 |  | 15台 |  | 21.08 |

附件2

| 设备名称 | 设备主要参数 |
| --- | --- |
| 1.心电监护仪 | 1.便携一体式监护仪,整机无风扇设计，降低环境噪音干扰。 2.≥10英寸电容触摸屏，分辨率≥1024*600，≥7通道波形显示。 3.标配锂电池，工作时间≥4.5小时。 4.监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。 5.监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥7种。 6.标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温，适用于成人、小儿和新生儿。 7.支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，起搏统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。 8.提供SpO2和PR的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围：20-300。 9.提供手动，自动，连续、序列和整点测量模式。 10.配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmH。 11.提供呼吸测量，适用于成人、小儿和新生儿。呼吸测量范围：1-200rmp； 12.支持≥3500组无创血压测量记录； 13.具备监护模式、待机模式，演示模式和夜间模式； 14.支持与同品牌除颤监护仪，遥测混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理； 15.主机集成附件收纳箱，支持将心电、血氧和无创血压等导联线附件进行收纳放置，方便监护仪设备的高效管理和转移。 16.具备血流动力学计算或监测功能，并可输出舒张末期容量指数； 17.具备氧合计算功能，并可输出动脉氧含量； |
| 2.输液泵 | 1.输液泵需通过国家药品监督管理局三类注册证。 2.整机使用期限≥10年。 3.整机重量≤1.5kg。 4.输液精度≤±4.5%。 5.输液速度范围：0.1-2300ml/h,且最小步进为0.01ml/h。 6.快推速度范围：0.1-2300ml/h,且最小步进为0.01ml/h。 7.主机具备输液停止键硬按键。 8.支持输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、和间断给药模式、点滴模式等；具备联机功能。 9.≥3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术。 10.具备气泡报警功能，支持最小15μL的单个气泡报警。 11.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持≥20种颜色。 |
| 3.输液泵 | 1.适配管路：标准/专用输液器（20/60滴/ml，管径3.4~4.5mm）。 2.流速：常规0.1~1500ml/h；新生儿0.1~50ml/h，步长0.1ml/h；精度≤±5%。 3.容量设置：总量0.1~99999.9ml，新生儿限量0.1~100ml；累计0~99999.9ml。 4.时长/辅助流速：定时1min~99h59min；快排：20滴900ml/h、60滴150ml/h；KVO 0.1~5ml/h可调，运行中可改参数。 5.监测防护：双超声气泡+双压力传感；气泡≥25μl可检，25~300μl十档灵敏度，15min积泡500μl报警；下堵40~130KPa十档可调，上压可开关。 6.报警与操控：多类故障全报警，按键/报警音量十档可调；实体数字按键，可查输液日志。 7.电气：AC100-240V；内置10.8V锂电，≤25ml/h续航≥7h，电量实时显示。 8.环境与规格：工作5~40℃，储运-20~55℃；IP33。 |
| 4.移动空气消毒机 | 1.消毒因子：等离子体。 2.特定适用空间体积≤100㎥。 3.安装方式：移动式，无需安装。 4.整机额定输入功率≤80W，工作电源环境：220V±22V 50Hz±1Hz 。 5.循环风量≥800m3/h。 6.360°环形出风，外尺寸≤外径450mm×高980mm。7.等离子体密度分布≥2.65X1018m-3。 8.臭氧泄漏量≤0.003mg/m3。 9.等离子体空气消毒机内部不得装有中、高效过滤器和紫外线杀菌灯，符合WS/T 648-2019《空气消毒机通用卫生要求》第6.4.2条。 10.设备电源安全性：保护接地阻抗≤0.06Ω。 11.设备对白色葡萄球菌（8032）进行60Min消毒作业后的杀灭率≥99.94%。 12.设备对白色葡萄球菌（8032）进行60Min消毒作业后的菌数＜80（cfu/m3）。 14.设备对毒株A/PR8/34进行60min消毒作业后去除率≥99.9%。 15.设备对肺炎克雷伯氏菌进行60min消毒作业后去除率≥99.99%。 16.设备对冠状病毒进行60min消毒作业后去除率≥99.99%。 17.运行时可显示工作模式、消毒剩余时间、风速、湿度、温度等信息。 18.具有滤网过期、风机故障、等离子故障提示。 |
| 5.呼吸机（有创无创一体机） | 1.适用范围：成人、儿童。 2.设置方式：在一体化屏幕中进行参数设置与信息监测等操作。 3.显示方式：≥12.1寸，一体化触摸屏，不含数码管数字显示与操作窗，不含外接扩展显示屏。 4.后备电源：具有内置后备电池。 5.具有VGA等数据输出功能，具有同步雾化功能，具有手动、吸气保持等临床干预功能，具有大气压自动校正功能。 6.通气方式：定容通气、定压通气。 7.通气模式：VCV、PCV、PSV、SIMV、PRVC、SPONT、NIV、BIVENT。 8.潮气量： 20ml～2500ml吸气压力(Pinsp): 5-60 cmH2O支持压力(Psupp)：0-60 cmH2O呼吸频率：4～100bpm呼吸频率 (f)SIMV： 1-40/min。 9.吸入氧浓度： 21%~100%吸气时间：0.1-10s吸气屏气时间： 0~4s。 10.吸入潮气量、呼出潮气量、总计呼吸频率、自主呼吸频率、分钟通气量、气道峰值压力、气道平均压力、气道平台压、呼吸末正压、氧浓度，吸呼比。 11.肺功能力学监测：肺顺应性（静态）、气道阻力、Auto－PEEP、浅快呼吸指数。 12.监测波形：流量波形、压力波形、容量波形压力容量环、流速容量环。 13.报警参数：氧气不足、空气不足、分钟通气量上限、分钟通气量下限、呼气潮气量超限、自主呼吸频率超限、气道压力上限、气道压力下限、窒息、交流电源断电、氧浓度上限、氧浓度下限、电池电量低、持续气道压高、吸气保持中断，呼气保持中断，回路断开，具有报警回顾功能。 |
| 6.除颤仪 | 1.重量：≤6.1kg（含电极板）。 2.彩色TFT显示屏≥7英寸、支持中文操作界面 3.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于29天及以上人群。 4.手动除颤分为同步和异步两种方式，能量选择≥20档，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。 5.支持至少三种尺寸体内除颤电极板，适用不同病人类型。 6.电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。 7.除颤充电迅速，充电至200J≤4s。 8.除颤后心电基线恢复时间≤3s。 9.外电极板支持病人接触状态显示。 10.通过心电电极片可监测的心律失常分析种类不少于20种。 11.具备抗跌落性能，可承受6面0.75m跌落冲击。 |
| 7.转运平车 | 1.规格尺寸：长≥1900*宽≥600*高≥705mm； 2.车架床面条材料采用1.0mm不锈钢冷轧板制作，表面经过抗指纹磨砂处理。 3.上架台面采用φ25×1.2不锈钢焊管经过专用设备弯成型，采用圆弧过渡，连接管采用不锈钢矩管。 4.下架所用连接板都为3.0mm不锈钢冷轧板，长脚腿采用φ32×1.2不锈钢焊管，加强弯都经过设备弯成型。 5.车带四只带刹φ125脚轮，推动时脚轮转动灵活、无卡塞现象,制锁可靠。 6.车分上下架，上架为活动移动架；下架为车架，下架对角配有输液架插孔。 7.下架两侧带有旋转护栏，护栏锁紧机构可靠。 8.推车垫子内面采用泡沫，外表采用人造革面。 9.配置：不锈钢输液架 |
| 8.护理车 | 1.规格尺寸：L900*W500*H820mm 2.整体采用1.0mm不锈钢板压折而成。 3.立柱采用不锈钢圆管经专业设备折弯加工而成。 4.整体采用框构架。 5.不锈钢污物车侧配超大容量污物袋一个，具有防水功能。 6.底层焊接托架，便于放重大的污物，每层都设有三方围栏，能有效阻挡在推动过程中物品的滑出。 7.底部配有4只静音脚轮，静音高耐磨，其中两只配有刹车装置。 |

附件3

参加本次市场调研前的信用记录未列入失信执行人名单、重大税收违法案件当事人名单，无政府采购严重违法失信等行为的承诺函

威远县紧密型县域医共体管理委员会：

我公司                                  （公司名称）参加威远县紧密型县域医共体管理委员会关于严陵镇卫生院购置心电监护仪等一批医疗设备控制价的调研活动，现承诺我公司在参加本次市场调研前的信用记录未列入失信执行人名单、重大税收违法案件当事人名单，无政府采购严重违法失信等行为。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

供 应 商 名 称（加盖公章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

日    期：    年    月    日

附件4

承  诺  函

威远县紧密型县域医共体管理委员会：

我单位作为参加本次项目询价的供应商，现郑重承诺：

- 具有独立承担民事责任的能力； 
    （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- （五）参加询价活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- （六）我公司法定代表人、控股股东或实际控制人与贵单位高管人员及使用需求部门、采购部门关键岗位人员无夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。

本公司保证以上信息真实无误。如作虚假承诺，贵单位有权取消我方资格或解除合同，我方愿承担由此引发的一切法律责任。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

日      期：     年     月     日