附件1

承  诺  函

威远县人民医院：

我单位作为参加本次项目调研的供应商，现郑重承诺：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加询价活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

本公司对上述承诺的真实性承担法律责任，如存在虚假承诺，愿意接受相关处理。

承诺单位（加盖公章）：

联系人及联系方式：

日    期：

附件2

三类双通道注射泵主要功能及参数

一、整机通用技术要求

1. 设备为一体化双通道独立输注系统，支持单通道单独运行、双通道异步/同步运行。

2. 双通道分色界面显示。显示屏幕 ≥ 3.5英寸彩色液晶触控屏。

3. 具备报警功能，支持夜间静音模式。

4. 支持市电与内置锂电池双供电模式，锂电池低速持续输注续航 ≥ 6小时。

5. 支持输液架悬挂、台面放置两种安装方式。

6. 存储记录≥2000条。

二、输注性能核心参数

1. 注射器适配5mL、10mL、20mL、30mL、50(60)mL标准医用注射器。

2. 流速范围：单通道流速0.1mL/h～1200mL/h，流速步进精度0.1mL/h。

3. 输注精度：整机输注容量误差 ≤ ±2%。

4. 预置容量：预置输注总量0.1mL～9999mL，步进0.1mL。

5. 具备手动快推功能。

三、压力安全与堵管保护参数

1. 双通道独立压力实时监测、独立压力阈值设置。

2. 阻塞压力档位可调，压力监测范围覆盖300mmHg～800mmHg。

四、合规要求

1. 具备完整三类医疗器械注册证、检验报告、合规说明书，可通过药监及医院验收。

2. 设备支持批量组网、数据上传，可对接医院HIS、ICU监护系统（可选）。

五、使用年限与质保期

- 产品设计使用寿命 ≥10年，整机质保 ≥ 3年。