
附件1
严陵镇卫生院病床
购置明细表
	序号
	医用设备名称
	数 量
	总价（元）

	1
	病床
	63
	97650

	
合计
	
小写：97650元（大写：玖万柒仟陆佰伍拾元整）






医疗货物（设备）安装要求及操作人员要求或服务标准要求、商务条款等要求等：专业的设备工程师负责安装调试、设备操作培训，保障设备使用人员能熟悉设备性能、操作流程及注意事项。








附件2
严陵镇卫生院购置病床参数明细表
	序号
	设备名称
	主要参数及配置要求

	1
	病床
	1、规格尺寸：整床为≥2040×900×500mm±10(不包括床头高度）
2、病床具备背部起背调节功能，背部调节角度 0°～75°，允许误差 ±2°；腿部调节角度 0～45°，允许误差 ±5°。
3、床尾板下方有隐藏式滑槽 ；
4、床面板采用≥1.0mm优质碳钢冷轧钢板整体一次性拉伸成型，整体床面形成凹型面板结构，有透气孔；床面连接件全部使用钢件，连接件厚度达≥6mm。
5、床面在静止状态下，承载≥600kg，历时24h，其变形量≤5mm，撤掉重物后，残留变形量≤ 2mm；
6、床框横梁采用≥40×60mm优质矩管制作，厚度≥1.2mm，床框任一边侧中部承受≥280 kg 载荷时，床体不得倾斜和翻倒；配置四个输液架插座；
7、床脚立柱采用≥50×50方管，厚度≥1.2mm，底部有方形塑料内塞或料料套；
8、背段升降采用独立支架支撑，结构简易牢固，支撑材料厚度达≥4mm；
9、杂物架采用≥15*25矩管一次性弯制成型，厚度≥1.0mm，采用对称式快速挂钩，方便安装和拆卸，挂钩材料厚度≥3.0mm；
10、铝合金折叠护栏表面硬化处理，专用铝型材制作；护栏自锁机构隐藏式压铸枪把，六支铝合金护栏支柱，可收缩平放，单触点式手柄操作。对护栏施加≥1200N水平推力，或施加≥ 500N纵向推力，加载2h后不会产生明显永久性变形，开合功能正常；
11、床头尾板全ABS材料，带防撞护角；采用快速拆卸开关结构，具有快速打开、自动锁紧功能和急救板功能，额定载荷内，锁定状态下床头推手位置施加≥600N推拉力，持续30s，反复10次，床头无功能性损伤、锁紧可靠；
12、升降丝杆采用 45# 钢材制作；摇手与丝杆连接可靠，具备过摇打滑保护功能，设置防尘防护结构；摇手为伸缩式，摇手主体采用工程塑料；
13、病床钢制零部件经表面处理后静电喷塑，具备良好耐腐蚀性；按照 GB/T10125‑2021 标准完成96h中性盐雾试验，试验后表面无明显锈蚀；
14、床垫采用环保椰棕和高弹海绵制作，各段的尺寸和床匹配，经专业机构检测，床垫的大肠肝菌抗菌率≥99%、金黄色葡萄球菌抗菌率≥99%、白色念珠菌抗菌率≥87%，床垫外套的防水布带拉链可灵活拆卸；
15、床垫整体甲醛释放量≤0.014 mg/㎡*h，床垫使用的高弹海绵的回弹率≥57%，拉伸强度≥150KPa，伸长率≥180%，海绵密度≥40g/cm³ 
16、配置：床架1套、摇杆及摇把手2套、六档护栏2套、床头床尾板1套、ABS餐桌板1个、杂物架1个、床垫1套、输液架1根












附件3
参加本次市场调研前的信用记录未列入失信执行人名单、重大税收违法案件当事人名单，无政府采购严重违法失信等行为的承诺函

威远县紧密型县域医共体管理委员会：
我公司                                  （公司名称）参加威远县紧密型县域医共体管理委员会关于严陵镇卫生院购置病床控制价的调研活动，现承诺我公司在参加本次市场调研前的信用记录未列入失信执行人名单、重大税收违法案件当事人名单，无政府采购严重违法失信等行为。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。


供 应 商 名 称（加盖公章）：
法定代表人/授权代表（签字）：               
日    期：    年    月    日



附件4
承  诺  函
威远县紧密型县域医共体管理委员会：
我单位作为参加本次项目询价的供应商，现郑重承诺：
（1） 具有独立承担民事责任的能力； 
    （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（五）参加询价活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
（六）我公司法定代表人、控股股东或实际控制人与贵单位高管人员及使用需求部门、采购部门关键岗位人员无夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。
本公司保证以上信息真实无误。如作虚假承诺，贵单位有权取消我方资格或解除合同，我方愿承担由此引发的一切法律责任。


供应商名称（加盖公章）：
法定代表人/授权代表（签字）：               
日      期：     年     月     日
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