
附件1
县人民医院铥激光能量系统
购置明细表
	序号
	医用设备名称
	数 量
	总价（万元）

	1
	铥激光能量系统
	1套
	180

	
合计
	
小写：180万元（大写：壹佰捌拾万元整）
















附件2
县人民医院购置铥激光能量系统参数明细表及配置清单
	序号
	设备名称
	主要参数及配置要求

	1
	铥激光能量系统
	1.用于泌尿系结石的碎石和前列腺的汽化和凝固
2.治疗激光终端输出平均功率：≥40W
3.工作激光输出波长：≥1900nm 
4.该设备可兼容一次性使用光纤和重复光纤，光纤种类≥4种
5.激光工作方式：连续波和脉冲波
6.具有控制能量稳定功能，使激光能量输出不稳定度：≤±5%
7.具有控制能量稳定功能，使激光输出功率的复现性：≤±5%
8.脉冲频率：可调，≥2200Hz
9.脉冲宽度可调，窄脉宽≥200μs
10.宽脉宽：≥32000μs
11.双脚踏开关，方便手术中不同需求时快速切换
12.冷却系统：风冷
13.激光治疗机使用年限：≥8年
14.全触摸彩色控制屏。
15.具备光纤破损自动识别保护报警功能。


	2
	配置清单
	1.激光主机 1套、电子内窥镜图像处理器1台、脚踏开关 1个、联锁装置 1个、电源线 1根、熔断器 4个、防爆屏 1盒、消毒盒2个、硅胶防水帽10个、防水薄膜阀10个
2.硬性电子膀胱肾盂镜（小儿款）1条、硬性电子膀胱肾盂镜（成人款）1条
3.光纤200um 1根、光纤272um 1根、光纤365um 1根、光纤550um 1根、光纤剥离器 1套、光纤切割刀 1把、光纤端面检测仪 1个
4.说明书 1本、快速操作说明 1本、保修卡 1个、合格证 1个
5.内窥镜手术刨削器 1台、激光剜除镜 1套

















附件3
参加本次市场调研前的信用记录未列入失信执行人名单、重大税收违法案件当事人名单，无政府采购严重违法失信等行为的承诺函

威远县紧密型县域医共体管理委员会：
我公司                                  （公司名称）参加威远县紧密型县域医共体管理委员会关于县人民医院购置铥能量系统控制价的调研活动，现承诺我公司在参加本次市场调研前的信用记录未列入失信执行人名单、重大税收违法案件当事人名单，无政府采购严重违法失信等行为。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。


供 应 商 名 称（加盖公章）：
法定代表人/授权代表（签字）：               
日    期：    年    月    日



附件4
承  诺  函
威远县紧密型县域医共体管理委员会：
我单位作为参加本次项目询价的供应商，现郑重承诺：
（1） 具有独立承担民事责任的能力； 
    （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（五）参加询价活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
（六）我公司法定代表人、控股股东或实际控制人与贵单位高管人员及使用需求部门、采购部门关键岗位人员无夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。
本公司保证以上信息真实无误。如作虚假承诺，贵单位有权取消我方资格或解除合同，我方愿承担由此引发的一切法律责任。


供应商名称（加盖公章）：
法定代表人/授权代表（签字）：               
日      期：     年     月     日
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