
附件1
威远县中医医院2026年省级中医优势专科康复科建设购置医用设备明细表
	序号
	医用设备名称
	数 量
	总价（万元）

	1
	艾灸仪
	2台
	9.7

	2
	电子罐疗仪
	2台
	3.72

	3
	电脑颈椎牵引椅
	1台
	1

	4
	电脑腰椎牵引床
	1台
	2.3

	5
	偏振光治疗仪（红外偏振光）
	1台
	4.5

	6
	超声波治疗仪
	1台
	27.4

	7
	红外线治疗仪
	20台
	1.78

	
合计
	
小写：50.4万元（大写：伍拾万肆仟元整）






附件2
威远县中医医院2026年省级中医优势专科康复科建设购置医用设备参数明细表
	序号
	设备名称
	主要参数及配置要求

	1
	艾灸仪
	1.核心功能：无烟悬灸，艾饼加热方式、无明火，对穴位实施温热刺激，起到温通经络、散寒止痛作用；支持智能控温、定时治疗；配置万向支架，可多角度调节、定点悬停定位；配备双重过热保护装置；支持遥控器操作。
2.技术参数：二类医疗器械；设备组成包含灸头、支撑架、控制器、遥控器；温度多档位可调；治疗设定时间范围 1min～99min；360° 万向悬停支架；艾饼加热无烟灸疗模式；配套遥控器；提供医疗器械注册证。
3.适用范围：用于中医穴位艾灸辅助治疗，适用于颈肩腰腿痛、软组织劳损、寒湿痹痛等疼痛类康复。

	2
	电子罐疗仪
	1.核心功能：智能负压罐疗，支持留罐、闪罐、走罐多种罐法；罐内可恒温加热；负压量化可调，自动抽气、自动放气；多通道独立输出，无需明火点火；支持温罐、药罐治疗模式。
2.技术参数：多通道独立输出；负压强度连续可调；吸气、放气程序自动切换；罐体温控加热；内置漏气检测功能；具备过压保护；操作显示屏实时显示负压值、治疗时间等参数；提供医疗器械注册证。
3.适用范围：用于中医罐法康复治疗，适用于软组织损伤、肌筋膜炎、颈肩腰腿痛。

	3
	电脑颈椎牵引椅
	1.核心功能：电脑数字化控制颈椎牵引；具备持续牵引、间歇牵引两种工作模式；牵引力自动补偿；设置安全过载保护，配备急停装置。
2.技术参数：供电 AC220V，50Hz；牵引力调节范围 0N～300N；牵引行程 0mm～250mm；牵引时间 0min～60min；间歇时间 0s～90s；牵引角度调节范围 0°～15°；拉力过载自动停机保护；座椅结构稳固、防滑；配置紧急停止按键。
3.适用范围：用于颈椎减压牵引治疗，适用于颈椎病、颈椎间盘突出、颈椎小关节紊乱、颈肌痉挛。

	4
	电脑腰椎牵引床
	1.核心功能：电脑数字化控制腰椎牵引；支持持续牵引、间歇牵引、成角牵引模式；牵引力自动补偿；腰部可选配热敷功能；多重安全防护。
2.技术参数：供电 AC220V，50Hz；腰椎牵引力 0N～980N；牵引行程 0mm～200mm；治疗总时间 0min～60min；间歇时间 0s～90s；可选腰部加热，控温 55℃±3℃；拉力超限自动保护；床体承重≥1500N；可存储多组治疗处方；提供医疗器械注册证。
3.适用范围：用于脊柱减压康复治疗，适用于腰椎间盘突出症、腰肌劳损、腰椎小关节紊乱、急性腰扭伤。

	5
	偏振光治疗仪（红外偏振光）
	1.核心功能：深层偏振光靶向照射，实现镇痛、抗炎、消肿效果；双通道独立输出；内置多种治疗模式，可搭配多种规格治疗头；可用于神经节、疼痛点、穴位照射治疗。
2.技术参数：光谱波长 600nm～1600nm；偏振度≥90%；组织有效穿透深度≥5cm；双通道功率独立可调；输出功率 10%～100% 连续可调；治疗时间 1min～20min；支持连续输出、间歇脉冲输出模式；万向阻尼支架；具备超温、过载保护；可配置多种规格治疗头；提供医疗器械注册证。
3.适用范围：适用于各类软组织疼痛、神经痛、肩周炎、腰腿痛、带状疱疹后遗神经痛、术后创面修复。

	6
	超声波治疗仪
	1.核心功能：无创聚焦超声理疗，对软组织痛点靶向干预，镇痛、松解软组织粘连；可视化操作界面，治疗枪支持定点或移动扫掠治疗；内置多套预设临床处方；配备多重安全防护；二类医用超声理疗设备。
2.技术参数：二类医疗器械；设备组成：外壳、电源系统、超声驱动系统、治疗枪、控制系统、显示系统；内置多套临床预设治疗处方；超声输出功率连续可调；超时、超温双重安全保护；彩色显示屏，实时展示治疗参数；具备治疗计时功能；提供医疗器械注册证。
3.适用范围：用于颈肩部、腰腹部、四肢部位慢性软组织损伤性疼痛，肌筋膜炎、运动损伤、软组织劳损的康复理疗。

	7
	红外线治疗仪
	1.核心功能：红外热辐射温热理疗，改善局部血液循环，起到消肿、消炎、镇痛作用；支架多角度调节定位；支持定时治疗，过热保护；落地式结构，操作简便，适合多床位理疗使用。
2.技术参数：二类医疗器械；供电 AC220V；红外热辐射输出；治疗时间 0min～60min 可调；落地支架，多角度调节定位；过热断电保护；提供医疗器械注册证。
3.适用范围：用于常规温热康复理疗，适用于软组织挫伤、关节炎、腰肌劳损、局部炎症肿胀















附件3
参加本次市场调研前的信用记录未列入失信执行人名单、重大税收违法案件当事人名单，无政府采购严重违法失信等行为的承诺函

威远县紧密型县域医共体管理委员会：
我公司                                  （公司名称）参加威远县紧密型县域医共体管理委员会关于威远县中医医院2026年省级中医优势专科建设购置医用设备控制价的调研活动，现承诺我公司在参加本次市场调研前的信用记录未列入失信执行人名单、重大税收违法案件当事人名单，无政府采购严重违法失信等行为。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。


供 应 商 名 称（加盖公章）：
法定代表人/授权代表（签字）：               
日    期：    年    月    日



附件4
承  诺  函
威远县紧密型县域医共体管理委员会：
我单位作为参加本次项目询价的供应商，现郑重承诺：
（1） 具有独立承担民事责任的能力； 
    （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（五）参加询价活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
（六）我公司法定代表人、控股股东或实际控制人与贵单位高管人员及使用需求部门、采购部门关键岗位人员无夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。
本公司保证以上信息真实无误。如作虚假承诺，贵单位有权取消我方资格或解除合同，我方愿承担由此引发的一切法律责任。


供应商名称（加盖公章）：
法定代表人/授权代表（签字）：               
日      期：     年     月     日

[bookmark: _GoBack]附件5
威远县中医医院2026年省级中医优势专科康复科建设购置医用设备报价函

威远县紧密型县域医共体管理委员会：
	          （报价单位名称）就威远县中医医院2026年省级中医优势专科康复科建设购置医用设备报价为人民币          元（大写：          元）。






报价单位（加盖公章）：
法定代表人/授权代表（签字）：               
日    期：    年    月    日
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